Nr. 2631/14.05.2026

ANUNȚ

privind achiziția de

Ecograf portabil

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa, cu sediul în localitatea Borșa, str. Principală, nr. 258, jud. Cluj, intenționează să achiziționeze Ecograf portabil, conform caietului de sarcini.

Valoarea estimată a achiziției este de 151239,66 lei fără TVA (183.000 lei TVA inclus).

Termenul de livrare este de maxim 20 de zile calendaristice de la data semnarii contractului.

Ofertele, care vor cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică și documentele solicitate prin caietul de sarcini, se vor depune în plic sigilat, la Registratura unității, în localitatea Borșa, str. Principală, nr. 258, jud. Cluj sau pe adresa de e-mail: achizitii@spitalpsihiatrieborsa.ro până în data de 19,05,2026, ora 9:00_.

Ofertele transmise după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare sau clarificări se pot obține de la Compartimentul Achiziții publice - ec. Tămaș Daniel, telefon 0771-065198, e-mail achizitii@spitalpsihiatrieborsa.ro.

MANAGER,

Ec. Aurica Tămaș

APROBAT

MANAGER

Ec. Aurica Tămaș

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

| Autoritate contractantă | SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORȘA |
| --- | --- |
| Adresa | Loc. Borșa, str. Principală, nr. 258, jud. Cluj |
| Telefon | +40 264355287 |
| Fax | +40 264355297 |
| Adresa de internet | www.spitalpsihiatrieborsa.ro |
| Obiectul contractului | Furnizare ecograf portabil |
| Cod CPV | 33112200-0 Ecograf (Rev.2) |
| Sursa de finanțare | Venituri proprii |
| Valoarea estimată a achiziției | 151239.66 lei fără TVA (183.000 lei TVA inclus) |
| Durata contractului | De la data semnării până la recepția finală a produsului, inclusiv punerea în funcțiune |
| Termen de livrare | Maxim 20 de zile calendaristice de la data semnarii contractului |
| Modalitatea de achiziție | Achiziție directă conform art. art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 |
| Criteriul de atribuire | Prețul cel mai scăzut |
| Perioada de valabilitate a ofertei | 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor |
| Garanție obligatorie | Minim 36 de luni de la data recepției calitative și punerii în funcțiune |
| Mijloace de comunicare | Informații suplimentare sau clarificări se pot obține de la Compartimentul Achiziții publice - ec. Tămaș Daniel, telefon 0771-065198, e-mail achizitii@spitalpsihiatrieborsa.ro. Răspunsul autorității contractante va fi transmis la adresa de e-mail indicată de operatorul economic. |
| Documente solicitate la depunerea ofertei | 1. Propunere financiară (Formularul nr. 1 – Formular de ofertă), cu prețul exprimat în lei, cu și fără TVA, cu maximum 2 zecimale. Ofertele care depășesc valoarea estimată nu se iau în considerare. 2. Propunere tehnică, care va conține: - Nominalizarea producătorului, tipului și modelului propus; - Tabel comparativ specificații tehnice (cerință vs. ofertă); - Fișe tehnice / cataloage / broșuri / manuale emise de producător, traduse în limba română; - Declarație că produsul este nou, de ultimă generație, fabricat cu cel mult un an înainte de data furnizării și nu se află în situație de End of Life; - Declarație de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE (conform Directivei 93/42/CE sau Regulamentului 2017/745/MDR); - Aviz de funcționare emis de ANMDM pentru importul, distribuția, depozitarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale ofertate. 3. Dovada înregistrării operatorului economic (Certificat constatator ONRC sau echivalent). |
| Modul de prezentare a ofertei | Adresa la care se depune oferta: Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa – Registratură, str. Principală, nr. 258, loc. Borșa, jud. Cluj sau sau se va transmite prin e-mail la adresa achizitii@spitalpsihiatrieborsa.ro Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.05.2026, ora 9:00. În cazul ofertelor cu preț egal se va solicita o nouă ofertă de preț. Ofertele care depășesc valoarea estimate sau se vor depune după termenul stabilit nu vor fi luate în considerare. |

| AVIZAT, Director financiar-contabil Ec. Elena Man | ÎNTOCMIT, Comp. Achiziții publice Ec. Tămaș Daniel |
| --- | --- |

MODELE FORMULARE

Formularul nr. 1

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORȘA

Str. Principală Nr.258 Loc.Borșa Jud.Cluj

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului __________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm Ecograf portabil pentru suma de _________________________________ Ron, la care se adaugă TVA  în valoare de _________________________ Ron.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele, luând în calcul toate costurile plătibile, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, în conformitate cu cerințele din documentația achiziției.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

___________, în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________.

Nr.2630/14.05.2026

APROBAT,

Manager,

Ec. Aurica Tămaș

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție publică de furnizare dotări echipamente medicale

Ecograf portabil

| Caracteristici tehnice generale |  |
| --- | --- |
| 1.Ecograf portabil trebuie să conțină în configurația de livrare toate cerințele de la punctul 2 (cerințe minime obligatorii) |  |
| 2.Cerințe minime obligatorii |  |
| Ecograf portabil conceput pentru: |  |
| - examinări abdominale |  |
| - vasculare |  |
| - cardiace |  |
| - părți moi |  |
| - ginecologie |  |
| - medicină de urgență |  |
| - pediatrie |  |
| - obstetrică |  |
| - renal |  |
| Să poată fi gata de utilizare în cel mult 35 de secunde de la apăsarea butonului on/off |  |
| Descrierea consolei și interfața cu utilizatorul |  |
| Monitor tactil - Diagonala minimă a monitorului să fie de min 15 inch - Rezoluție monitor: minim 1280 x 768 pixeli - Unghi de vizualizare monitor: minim 175⁰ |  |
| Autonomie funcționare pe baterie: minim 50 minute ±10% |  |
| Greutate(inclusiv baterii), fără carucior: maxim 8 Kg. |  |
| Capacitatea de memorare internă de minim 500 GB |  |
| Capacitate de stocare: minim 25.000 de imagini |  |
| Memorie CINE: minim până la 1200 de imagini |  |
| Conectare wireless |  |
| Moduri de lucru: |  |
| - 2D |  |
| - M |  |
| - M anatomic |  |
| - Doppler Color |  |
| - Doppler Power |  |
| - Doppler Spectral Pulsat |  |
| - Doppler Continuu |  |
| - Duplex și triplex |  |
| Minim 450.000 de canale de procesare |  |
| Gama dinamică a sistemului trebuie să fie cel puțin 300 dB |  |
| Zoom: minim X 8 |  |
| Minim 4 puncte de focalizare în transmisie |  |
| Procesare paralelă digitală a semnalului care să asigure achiziție de imagini până la frecvența minim de 1000 imagini/secundă |  |
| Echipamentul trebuie să dispună minim de sonde tip: - convex - microconvex - liniar - liniar de tip “hockey-stick” - arie fazată - arie fazată transesofagian - endocavitar |  |
| Sondele de tip convex și microconvex trebuie să acopere în totalitate banda de frecventă de minim 1,5 – 11 MHz |  |
| Sondele de tip liniar trebuie să acopere în totalitate banda de frecvență de minim 4 - 18 MHz |  |
| Sondele de tip arie fazată trebuie să acopere în totalitate banda de frecventă 1,5 – 8 MHz |  |
| Sonda de tip arie fazata transesofagian trebuie să acopere în totalitate banda de frecvență de minim 3.5- 9 MHz |  |
| Modul de compunere a imaginii 2D din mai multe unghiuri pentru îmbunătățirea rezoluției spațiale( Mod Compound) |  |
| - selectabil minim până la 7 unghiuri de compunere |  |
| - activ cu traductoare de tip liniar și de tip convex |  |
| Modul armonici |  |
| - frecvențe armonice în tehnica inversiei de fază |  |
| - armonici superioare, activ cu traductori de tip liniar, convex, și “phased array” |  |
| - minim până la 4 frecvențe armonice selectabile |  |
| Modul de procesare avansată a imaginii pentru reducerea zgomotului și întărirea contururilor |  |
| - selectabil în minim trei trepte de procesare |  |
| - activ în mod 2D, mod Compound, mod Armonici superioare |  |
| Modul pentru optimizare automată a imaginii 2D prin apăsarea unui singur buton. Prin atingerea unui singur buton să asigure în modul 2D optimizarea automată minima a amplificării și strălucirii pentru uniformitatea și luminozitatea optimă a țesuturilor |  |
| - activ pe toate traductoarele 2D |  |
| Modul Doppler Spectral Pulsat: |  |
| - gama de viteze: minim: ±340 cm/s la 0° corecție de unghi |  |
| - gama PRF: minim în domeniul: 250Hz – 14KHz |  |
| - selectabil minim 6 filtre de perete |  |
| - corecție de unghi, pentru aplicații vasculare în gama minim: 0˚ - 85˚ |  |
| - mărimea porții: reglabil minim de la 1 mm la 20 mm |  |
| - conturarea automată a spectrului Doppler |  |
| - inversia spectrului |  |
| Modul Doppler Spectral Continuu: |  |
| - activ pe traductoarele de tip “phased array” |  |
| - scala de viteze: minim de la ±30cm/s la ±600 cm/s |  |
| - gama PRF minim: 1,6KHz – 19KHz |  |
| - selectabil minim 6 filtre de perete |  |
| Modul Doppler Color: |  |
| - gama de viteze: minim ±240 cm/s |  |
| - gama PRF: minim în domeniul: 250Hz – 14KHz |  |
| - fereastra Doppler color înclinabilă stânga/dreapta pentru traductoarele liniare |  |
| - minim până la 3 frecvențe Doppler selectabile în transmisie |  |
| - frecvența de achiziție de imagini Doppler color: minim până la 160 imagini/secundă |  |
| - selectarea a minim 8 hărți de viteză |  |
| - optimizare automată pe nivele de viteză de curgere minim pentru fluxuri de viteză mare, medie și mică |  |
| Modul Doppler Power ( Angio Doppler ) |  |
| - minim 2 frecvențe în transmisie, selectabile de utilizator |  |
| - gama de PRF: minim de la 250Hz la 14KHz |  |
| - frecvența de achiziție de imagini Doppler power: minim până la 160 imagini/secundă |  |
| - fereastra Doppler color înclinabilă stânga/dreapta pentru traductoarele linare |  |
| - minim 8 hărți selectabile în Doppler power |  |
| Configuraţie de livrare: |  |
| - Ecograf portabil - Sondă Convexă - Cărucior + modul de conectare a minim 3 sonde simultan - Imprimantă termică - Pachet 10 role hârtie imprimantă - 1 bidon gel |  |
| Sonde incluse: |  |
| 1.Sondă convexă |  |
| - examinări suportate: abdomen, obstetrică, obstetrică sarcină incipientă, ginecologie, renal, pelvis, medicină de urgență, plămân, fast |  |
| - gama de frecvență minim 1.5-5 MHz |  |
| - elemente minim 128 |  |
| - lungimea amprentei: maxim 71 x 23 mm |  |
| - câmp de vizualizare minim 55 grade |  |
| - selectarea a minim 3 frecvențe în transmisie pentru imagine în mod B |  |
| - selectarea a minim 4 frecvențe armonice în transmisie |  |
| - selectarea a minim 3 frecvențe în transmisie pentru modul Doppler |  |
| 3. Optiuni si traductoare pentru upgrade ulterior |  |
| Protocoale de lucru bazate pe programe pesonalizabile |  |
| Modul de accelerare a fluxului de lucru |  |
| Modulul trebuie să permită generarea semiautomată a măsurătorilor cel putin în mod 2D, M și Doppler Spectral |  |
| Modul pentru evaluarea stării sistemului cardiovascular |  |
| Modul achiziție imagine panoramică pentru afișarea zonelor largi de interes |  |
| - minim 60 cm achiziție posibilă în lungime |  |
| - minim 270˚ achiziție posibilă pe contur |  |
| - măsuratori posibile pe imaginea panoramică |  |
| - disponibil pe toate sondele liniare |  |
| Modul măsuratori semi-automate în mod 2D, mod M și mod Doppler spectral, la o singură apăsare de buton: |  |
| - activ pentru traductoarele phased array |  |
| - activ pentru măsuratori de rutină în mod 2D, M și Doppler spectral |  |
| Modul ecografie de stress |  |
| - activ cu protocol pentru covor rulant, farmacologic și bicicletă |  |
| - protocoale de stress customizabile |  |
| - “Wall Motion Scoring”- 16/17 segmente |  |
| Modul pentru facilitarea vizualizării acului de puncție |  |
| - sistemul trebuie să permită formarea avansată a imaginii pentru a obține o vizualizare îmbunătățită a acului de puncție |  |
| - modulul trebuie să fie funcțional minim cu sonde de tip liniar |  |
| Modul software de analiză a mișcării pereților miocardului cu evaluarea de strain și strain-rate |  |
| - analiza rotației, deplasării și deformării radiale a ventriculului stâng |  |
| Sonda liniară |  |
| - examinări suportate: sân, cerebrovascular, testicul, tiroidă, msk, medicină de urgență, vascular, venos, plămân |  |
| - gama de frecvență minim 4-13 MHz |  |
| - elemente minim 128 |  |
| - lungimea amprentei: maxim 56 x 18 mm |  |
| - selectarea a minim 3 frecvențe în transmisie pentru imagine în mod B |  |
| - selectarea a minim 3 frecvențe armonice în transmisie |  |
| - selectarea a minim 3 frecvențe în transmisie pentru modul Doppler |  |
| - adâncimea maximă de scanare: minim 100 mm |  |
| Garanție sistem |  |
| Termen de garanție: minim 36 luni de la data livrării și punerii în funcțiune pentru sistemul ecografic |  |
| Timp de răspuns la solicitare în perioada de garanție cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locația de instalare |  |
| SERVICII CONEXE: |  |
| Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului se realizează cu personal specializat, cad în sarcina furnizorului și nu implică costuri suplimentare pentru beneficiar fiind incluse în oferta financiară |  |
| Instalare și punere în funcțiune de către personal autorizat si instruit de producător |  |
| Instruire personal medical și tehnic la sediul beneficiarului în locația de instalare |  |
| Condiții de autorizare, cerificate, de calitate, standarde și alte | -Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu art. 926 din Legea nr.95/2006, pentru importul, distribuția, depozitarea, și punerea în funcțiune a echipamentelor medicale ofertante. -Certificat de conformitate CE (conform Directivei 93/42 CE) sau a Regulamentului European privind Dispozitivele Medicale 2017/745 (MDR) emis de un organism notificat sau echivalent |

Ofertantul are obligatia de a face dovada echipamentelor ofertate cu cerintele din caietul de sarcini, astfel, în cadrul Propunerii Tehnice:

- are obligația de a nominaliza fiecare produs / fiecare componentă a produsului pentru care depune ofertă, indicând producătorul, tipul și modelul propus pentru echipamentul medical ofertat

- are obligatia de a prezenta, cel putin un document sau alt inscris din care sa rezulte, in mod clar, fara echivoc, existenta caracteristicilor tehnice minimale pentru fiecare produs. În acest sens, ofertantul va atașa propunerii sale tehnice, următoarele documente: fișa tehnica / fișa securitate / catalog / broșura / manual și / sau certificat de calitate / conformitate, emise de producator, conform legislatiei in vigoare, rapoarte de incercare și certificate emise de organisme de evaluare a conformitatii acreditate, IN LIMBA ROMANA SAU, PRIN TRADUCERE LEGALIZATA, DIN LIMBA STRAINĂ IN LIMBA ROMÂNĂ

- are obligația de a confirma, în scris, faptul că produsele sunt noi, de ultimă generație, au data fabricației cu cel mult un an în urmă față de data furnizării și nu se află în situația de END OF LIFE.

Neprezentarea acestor informații și documente duce la descalificarea ofertei.

Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în Romania și să dețină următoarele documente:

- declarația de conformitate CE și după caz, certificat de calitate CE (în cazul în care este aplicabil) în conformitate cu cerințele aplicabile ale directivelor/regulamentelor europene în vigoare.

- alte documente specifice produsului ofertat, solicitate în anexele caietului de sarcini

La data depunerii ofertei tehnice se vor anexa copii ale tuturor documentelor mai sus solicitate, precum: certificate, avize, diplome, autorizații, altele. Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate.

În cazul în care documentele mai sus menționate sunt în altă limbă decât limba română, se vor prezenta atât documentele de la producător sau de la alte organisme notificate în COPII CONFORM CU ORIGINALUL cât și documentele în limba romană - traducere autorizată.

Ofertantul iși va elabora componenta de specificatii tehnice din Propunerea Tehnica sub forma tabelara, pentru produsul pentru care depune oferta.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT. Orice aviz, certificat, declarație sau alt document la care se face referire  în prezentul caiet de sarcini și anexele acestuia vor fi considerate ca având mențiunea de SAU ECHIVALENT.

## Garanție

În conformitate cu prevederile art. 1.716-1.718 din Cod civil, care reglementează garanția pentru buna funcționare a bunurilor, ofertantul are obligația din punct de vedere juridic,  să ofere garanția legală a produsului care reprezintă perioada în care produsul trebuie să respecte specificațiile sale inițiale, să aibă proprietățile pentru care a fost cumpărat.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 36 de luni de la data recepției calitative, necondiționată de numărul de ore de funcționare.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

i.	demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil);

ii.	ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

iii.	transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);

iv.	diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

v.	repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

vi.	înlocuirea părților defecte;

vii.	despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

viii.	instalarea în starea inițială;

ix.	testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

x.	repunerea în funcțiune.

În perioada de garanție, toate costurile de service privind repararea și / sau înlocuirea aparatului, accesoriilor sau pieselor / componentelor defecte se vor face gratuit de către furnizorul echipamentului medical.

Timpul de răspuns pentru suportul tehnic va fi de maximum 48 de ore de la primirea sesizării, în funcție de nivelul de prioritate al incidentului, la sediul unității sanitare care utilizează echipamentul. Nesoluționarea unor defecte în perioada de garanție, în termen de 7 zile lucrătoare, duce la înlocuirea produsului cu un produs identic, nou, beneficiind de garanția produsului înlocuit, pentru încă o perioada de minim 36 de luni.

Garanția comercială este obligatorie pentru cel care o oferă și trebuie consemnată într-un certificat de garanție care să indice printre altele: elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției și termenul de realizare a acestora, denumirea și adresa vânzătorului și întinderea geografică. În plus, în garanția comercială trebuie să se indice clar că aceasta nu afectează drepturile stabilite prin garanția legală.

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de calitate corespunzătoare solicitărilor din caietul de sarcini. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a instalării acestora și că acestea vor putea fi utilizate în condiții normale în cadrul actului medical.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Furnizorul are obligația de a asigura livrarea, transportul, descărcarea, manipularea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului ca operațiuni incluse în prețul ofertat. Produsele vor fi asigurate de către operatorul economic împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern, în prețul ofertat.

Produsele contractate se vor livra cantitativ și calitativ la sediul Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, str. Principală, nr. 258, loc. Borșa, Județul Cluj, în zile lucrătoare, între orele 8,00-15,00 (L-V), cu înștiințarea prealabilă a beneficiarului, cu cel putin 24 de ore înainte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Termenul de livrare este de maxim 20 de zile de la data semnării contractului de furnizare. Un produs este considerat livrat odată cu semnarea procesului verbal de recepție cantitativă de către ambele părți contractante.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită, sediul spitalului.

Furnizorul are obligația de a ambala produsul astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Depozitarea produselor se va face după inspectarea, testarea și întocmirea procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, în spațiile ce vor fi comunicate în timp util  furnizorului. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul se va realiza în colete sigilate şi ştampilate și etichetate privind cerințele minime de protecția mediului, conform legislației naționale și internaționale în vigoare, în condiţii care să asigure integritatea ambalajelor şi menţinerea calităţii produselor.

Livrarea produselor se va face cu mijloace de transport care sa respecte condițiile de depozitare, manipulare si transport impuse de producător. Furnizorul suportă toate cheltuielile și riscurile pentru livrarea mărfii la locul de destinație convenit.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a furnizorului.

## Instalare, punere în funcțiune, testare

Instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului operator se efectuează in termen de 48 ore de la livrare, de către furnizor la locația de livrare indicată, cu personal autorizat, acestea fiind servicii incluse în prețul ofertat.

Furnizorul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor.

Furnizorul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, furnizorul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, furnizorul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, furnizorul va efectua teste funcționale ale produsului.

Pentru a asigura  funcționarea echipamentului la parametri agreați, furnizorul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

Instalarea, punerea în funcțiune și testarea se vor realiza de către furnizor pe cheltuiala sa, în locația de livrare, cu personal autorizat, acestea fiind servicii incluse în preț.

## Instruirea personalului pentru utilizare

Furnizorul este responsabil pentru instruirea gratuită la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Se va stabili de comun acord numărul personalului şi numărul de ore de instruire pentru:

- Personal medical

- Personal tehnic pentru întreţinerea curentă

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante să: înțeleagă diferitele componente ale produsului; înțeleagă toate funcționalitățile; opereze produsul; dobândească informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depisteze probleme și diagnosticarea de bază; etc.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. Furnizorul va asigura, pe durata sesiunii de instruire, materiale suport în limba română, care includ cel puțin manuale de operare, fișe tehnice, etc. Se va face dovada existenței de autorizații/diplome training/alte documente de la producator sau terțe persoane autorizate pentru personalul implicat în activitatea de instruire.

Furnizorul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Sesiunile de instruire se vor finaliza prin proces verbal de instruire.

Servicii de mentenanță

## Mentenanța corectivă în perioada de garanție

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produsului sunt incluse în prețul produsului.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident.

Furnizorul trebuie să includă în costurile mentenanței corective toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță  corectivă se vor realiza, de regulă, în locațiile unde sunt instalate echipamentele. În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul furnizorului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie.

După fiecare intervenție  corectivă, furnizorul trebuie să efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate,  piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare.

Se va face dovada existenței de autorizații/diplome training/alte documente de la producator sau terțe persoane autorizate pentru personalul implicat în activitatea de service.

## Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Furnizorul are obligația să prezinte împreună cu documentația tehnică a echipamentului și un program de mentenanță pe baza căruia să va efectua mentenanța preventivă în perioada de garanție. În perioada de garanție oferită,  cel puțin o dată la 6 luni, furnizorul are obligația să se prezinte la sediul Autorității contractante pentru o verificare tehnică a aparaturii  oferite,  astfel încât să se ia măsuri de prevenire a unor posibile defecțiuni ce pot aparea fie dintr-o precară utilizare, depozitare, utilizare sau de constatare a unor posibile defecțiuni a accesorilor sau a unor piese de schimb ce trebuie înlocuite. Aceste informații/obligații trebuie să se regăsească menționate în propunerea tehnică.

Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea.

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Furnizorul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

Se va face dovada existenței de autorizații/diplome training/alte documente de la producator sau terțe persoane autorizate pentru personalul implicat în activitatea de service.

## Mentenanța evolutivă în perioada de garanție

Furnizorul va asigura în valoarea ofertată, pe perioada garanției, toate actualizările de sistem care se impun pentru funcționarea optimă a echipamentului și este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță evolutivă la cererea autorității/entității contractante.

Furnizorul va realiza și documenta o sesiune de instruire cu personalul autorității /entității contractante privitoare la noile capabilități ale echipamentului.

Mentenanța evolutivă nu trebuie să conducă la perturbarea activităților autorității /entității contractante, degradarea performanței serviciilor și/sau pierderea unor informații.

Mentenanța evolutivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, echipamente, software și altele asemenea produse (componente/ piese de schimb).

Operațiunile de mentenanță evolutivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu asigurarea că sunt îndeplinite toate măsurile privind protecția, conform prevederilor legale, a personalului furnizorului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție evolutivă, furnizorul trebuie să efectueze teste de funcționare a echipamentului.

După fiecare intervenție evolutivă, furnizorul trebuie să livreze documentația detaliată a intervenției (actualizare sistem, licențe, cod-sursă etc.). Drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei intervenții de mentenanță evolutivă aparțin autorității /entității contractante.

## Suport tehnic

Furnizorul va asigura suport tehnic pe toata durata contractului în perioada de garanție.

Furnizorul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită asistență preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic furnizorului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Furnizorul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă

Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Specificațiile tehnice și de calitate ale produselor ofertate trebuie sa fie susținute obligatoriu de documentații originale integrale si actuale (sau copii ale documentațiilor originale) - broșuri, pliante, prospecte, fișe tehnice, cărti tehnice etc., ale producătorului, traduse obligatoriu în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Furnizorul trebuie să le livreze autorității în cadrul contractului sunt:

- Avizul de expeditie/Nota de livrare/Proces Verbal de predare-primire, cu mentionarea explicita a denumirii produsului livrat, modelul, codul, firma producatoare, Proces verbal de instruire a personalului;

- Declaratia de conformitate CE emisă și semnată de producator

- Certificat de calitate emis de un organism certificat fie la nivel național, european sau internațional care atestă conformitatea produselor, în baza unei verificări prealabile a produsului respectiv, în conformitate cu legislația aplicabilă

- Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

- Manualul de utilizare/operare în limba română;

- Orice alt aviz/document solicitat prin specificațiile tehnice

- Certificat de calibrare, daca este cazul

# Recepția produselor

Recepţia va consta în verificarea cantitativă, calitativă și funcțională a produselor și va fi efectuată la sediul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, de către specialiştii acestuia, împreună cu reprezentantul furnizorului și al beneficiarului şi va fi finalizată prin încheierea de procese verbale.

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de furnizor, reprezentanții spitalului și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune, testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate, inclusiv instruire.

Întocmit,

Dr. Crișan-Lang Larisa